Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Национальный исследовательский университет

Гришин И.Д.

ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИЕЙ/ ИОНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Электронное учебно-методическое пособие

Нижний Новгород

2014

УДК 543.51 + 541.6 + 547.1

ББК 24.7

ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИЕЙ/ ИОНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Гришин И.Д. Электронное учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверитет, 2014 - 49 с.

Рецензент: к.х.н., доцент		Н.И.Машин

В настоящем учебно-методическом пособии изложены физические основы метода времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ). Рассмотрены возможности метода для изучения важнейших классов химических соединений: биоорганических полимеров, синтетических высокомолекулярных соединений, металлоорганических соединений и неорганических кластеров. Описаны методики работы на приборе Bruker Microflex LT, функционирующем в Нижегородском государственном университете им.Н.И.Лобачевского.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очного и очно-заочного отделений химических факультетов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 020100 «Химия» и специальности 020101 «Химия», а также для всех интересующихся вопросами масс-спектрометрии, биоорганической химии, химии высокомолекулярных соединений и металлоорганической химии.

УДК 543.51 + 541.6 + 547.1

ББК 24.7

Содержание

Содержание	2

Введение	3

Основы метода ионизации МАЛДИ	5

Времяпролетная масс-спектрометрия с источником МАЛДИ	8

Влияние природы матрицы и способа приготовления образца 
на эффективность ионизации	13

Анализ природных макромолекул с помощью 
времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии	19

Применение времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии для анализа синтетических высокомолекулярных соединений	23

Определение состава и идентификация металлоорганических
 соединений	35

Лазерная десорбция/ионизация с поверхности металла и 
наноразмерных неорганических подложек	40

Практическая часть. Масс-спектрометрический анализ соединений 
различного типа с использованием прибора Bruker Microflex LT	42

Мишени, используемые для проведения анализа	42

Выбор метода анализа и калибровка масс-спектрометра	43

Калибровка прибора в диапазоне до 2 кДа	45

Калибровка прибора по стандартам полиММА	45

Исследование низкомолекулярных соединений	46

Анализ узкодисперсных образцов полимеров с молекулярной 
массой до 15 кДа	47

Применение метода гель-проникающей хроматографии для фракционирования и очистки полимерных образцов	47

Очистка мишени после проведения анализа	48

Литература	49

Введение

Идентификация впервые полученных соединений и точное определение их молекулярной массы является фундаментальной задачей химической науки. Развитие масс-спектрометрических методов анализа привело к существенному прогрессу как в области идентификации известных веществ, так и изучении характеристик впервые синтезированных соединений. Сегодня масс-спектрометрия в сочетании с хроматографическим разделением является важным инструментом для анализа сложных органических молекул, в том числе полимеров, лекарственных препаратов и физиологически-активных веществ, без которых невозможно представить развитие современной биохимии и медицинской химии. Масс-спектрометрический анализ долгое время было невозможно применять для исследования высокомолекулярных соединений природного и синтетического происхождения, прежде всего из-за их большой массы и, как следствие, низкой летучести, а также склонности к фрагментации при электронном ударе. Решить данную проблему позволила разработка метода матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ). Ключевой особенностью данного метода является перевод вещества в газовую фазу из конденсированного состояния под воздействием лазерного излучения, что позволяет «поднять» высокомолекулярные соединения, а также провести их «мягкую» ионизацию.

В предлагаемой учебно-методической разработке изложены основы метода масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ МС), а также особенности его применения для анализа высокомолекулярных и металлоорганических соединений. Особое внимание уделено основам проведения эксперимента на приборе “Bruker Microflex LT” (рис.1), широко используемом во многих научных и исследовательских центрах по всему миру. Данный прибор был приобретен Нижегородским государственным университетом им.Н.И.Лобачевского в рамках выполнения программы развития как Национального исследовательского университета и в настоящее время является единственным прибором такого класса в Нижегородском регионе.

Метод МАЛДИ является относительно молодым инструментальным методом исследования и получил широкое распространение лишь в последние несколько лет, благодаря появлению на рынке относительно недорогих коммерческих приборов. В то же время сегодня практически отсутствуют книги на русском языке, посвященные описанию данного метода. Данное пособие основано на материале, полученном при глубокой переработке обзорных и оригинальных статей по времяпролетной масс-спектрометрии и оригинальных результатах исследований, полученных в нашем коллективе и опубликованных в ведущих научных изданиях, в том числе за рубежом.

Целью данной разработки является ознакомить читателей с основами метода и возможностями, представляемыми МАЛДИ МС для исследования широкого круга объектов, прежде всего высокомолекулярных и металлоорганических соединений. Отдельная глава пособия посвящена применению рассматриваемого метода для анализа биополимеров и физиологически активных веществ и препаратов.

Предлагаемое пособие будет полезно как при изучении общего курса «Физические методы исследования», преподаваемом на химическом факультете, так и спецкурсов по химии нефти, химии полимеров и металлорганических соединений, преподаваемых в рамках подготовки бакалавров и магистров в соответствии с государственными образовательными стандартами 3 поколения. Материалы, приведенные в разработке, окажутся полезными для специалистов, занимающихся исследованием биологически активных веществ и препаратов.

Рис. 1. Времяпролетный МАЛДИ масс-спектрометр Bruker Microflex LT, функционирующий в Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского

Основы метода ионизации МАЛДИ

Метод матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ) был разработан и опробован для анализа природных высокомолекулярных соединений в середине 1980 годов. Независимый вклад в его развитие внесли немецкие исследователи Франц Хилленкамп и Майкл Караш, с одной стороны, и японский инженер Коити Танака, с другой.

В 1984 году Хилленкамп и Караш впервые с помощью метода МАЛДИ провели анализ мелитина - нелетучего пептида, основного компонента пчелиного яда, о чем было опубликовано в журнале Analytical Chemistry [1]. С этого момента следует отсчитывать историю термина МАЛДИ.

О важности и исключительной перспективности указанного метода идентификации соединений однозначно свидетельствует тот факт, что в 2002 году Коити Танака [2] за разработку методов анализа природных макромолекул был удостоен Нобелевской премии по химии. Наряду с Танакой лауреатами этой престижной награды стали Джон Фенн и Курт Вутрих, разработавшие методики анализа природных высокомолекулярных соединений методами масс-спектрометрии с ионизацией распылением в электрическом поле и методом ЯМР, соответственно.

В основе метода МАЛДИ лежит способность ряда органических соединений возгоняться при пониженном давлении при поглощении электромагнитного излучения видимого или ультрафиолетового диапазона высокой интенсивности. Такие вещества выполняют функцию матрицы. Источником же электромагнитного излучения является лазер, что отражено в названии метода.

Классический способ приготовления образца для масс-спектрометрического анализа заключается в растворении анализируемого вещества и матрицы в подходящем растворителе и последующей сокристаллизации указанных компонентов на металлической подложке. Для успешного проведения анализа необходимо правильно выбрать растворитель, матрицу и подобрать соотношение между матрицей и анализируемым веществом. В зависимости от природы анализируемого компонента это соотношение изменяется в пределах от 102 до 106. При этом, чем выше молекулярная масса анализируемого вещества, тем больше матрицы нужно использовать. Выбор растворителя также имеет большое влияние на результат масс-спектрометрического анализа. Очень важно, чтобы кристаллизация матрицы и анализируемого вещества проходила одновременно, сопровождаясь встраиванием молекул анализируемого вещества в кристаллы матрицы, что является необходимым условием получения хорошо разрешимого спектра.

Рис. 2. Схема образования ионов с помощью МАЛДИ

Образовавшиеся кристаллы матрицы с включенными молекулами анализируемого вещества помещаются в камеру прибора, в которой создается глубокий вакуум (порядка 10-6 бар). Как следует из названия метода, образование ионов происходит за счет воздействия на образец лазерного импульса. В процессе анализа мощный лазерный импульс, направляется в выбранную точку образца (рис.2). Молекулы матрицы поглощают излучение лазера; поглощенная энергия идет на локальный нагрев образца, что приводит к быстрому испарению матрицы. Вместе с молекулами матрицы в газовую фазу переходят и молекулы анализируемого вещества, распределенные по кристаллу. Лазерный импульс вызывает не только переход вещества в газовую фазу, но и приводит к образованию ионов из нейтральных молекул матрицы и анализируемого вещества за счет первичной ионизации. Образование заряженных частиц является необходим условием для успешного проведения любого масс-спектрометрического анализа. Для анализа высокомолекулярных соединений как природного, так и синтетического происхождения в состав образца дополнительно вводят электролиты, как правило, соли или кислоты. Образующиеся при их диссоциации ионы координируются с полимерными молекулами, образуя макромолекулярные катионы, которые регистрируются прибором. Помимо этого в газовой фазе могут протекать окислительно-восстановительные реакции между образовавшимися при испарении частицами, что ведет к образованию новых ионов. В совокупности эти протекающие в газовой фазе процессы обуславливают вторичную ионизацию.

Ионы, образовавшиеся при лазерном ударе, впоследствии разгоняются за счет приложенного электрического поля и анализируются детектором. Как правило, в МАЛДИ масс-спектрометрах применяется времяпролетный масс-анализатор, принцип работы которого изложен ниже.

При лазерном ударе и последующей ионизации происходит одновременное образование ионов обоих знаков. При этом современные приборы для МАЛДИ МС способны регистрировать как катионы, так и анионы. Выбор режима работы прибора осуществляется в зависимости от природы анализируемого объекта. Переключение между режимами достигается за счет простой смены полярности разгоняющего электрического поля.

Необходимо отметить, что МАЛДИ разрабатывался как метод мягкой ионизации для лабильных высокомолекулярных биоорганических молекул, склонных к фрагментации. При десорбции под действием лазера молекулы матрицы поглощают излучение; за счет поглощенной энергии происходит локальный разогрев и испарение вещества с частичной фрагментацией и ионизацией молекул матрицы. При этом включенные в кристалл матрицы молекулы анализируемого вещества переходят в газовую фазу без фрагментации, что позволяет фиксировать молекулярные ионы для биоорганических молекул и  полимеров. Отмеченная мягкость ионизации является основным достоинством метода, определяющим область его применения.

Времяпролетная масс-спектрометрия с источником МАЛДИ

Как было отмечено выше, ионы образуются в масс-спектрометре при лазерном ударе в источнике МАЛДИ. Важной отличительной чертой рассматриваемого метода от других масс-спектрометрических методов является одновременное образование катионов и анионов и возможность их независимого анализа.

Для анализа ионов и определения значений m/z в масс-спектрометрии применяются различные типы масс-анализаторов, среди которых наиболее распространенными являются времяпролетные, квадрупольные, ионные ловушки.

В масс-спектрометрии с источником МАЛДИ чаще всего применяются времяпролетные детекторы, которые, с одной стороны, имеют достаточно простую конструкцию, а с другой стороны, хорошо совместимы с источником ионов, работающем в импульсном режиме.

Рис. 3. Принципиальная схема работы МАЛДИ масс-спектрометра с времяпролетным масс-анализатором.

На рисунке 3 приведена схема, отображающая принцип работы прибора с времяпролетным детектором. Ионы, образовавшиеся в источнике ионов, разгоняются электрическим полем и попадают в масс-анализатор. Времяпролетный масс-анализатор представляет собой трубу, в которой частицы движутся по инерции с постоянной скоростью. На одном ее конце установлен источник ионов, а на другом – детектор, фиксирующий время пролета частицы через трубу.

В основе принципа работы времяпролетного масс-анализатора лежат простые физические законы, рассматриваемые в курсе общей физики. При разгоне заряженных частиц в источнике ионов потенциальная энергия Epot электрического поля U переходит в их кинетическую энергию Ekin. При этом скорость частицы V будет обратно пропорциональна квадратному корню из ее массы m:

| Epot = zeU | (1) |
| --- | --- |
| Ekin = 1/2mV2 | (2) |
| zeU = 1/2mV2 | (3) |
| V = (2zeU/m | (4) |

С учетом того, что все ионы пролетают в трубе одинаковый путь L от источника до детектора, время достижения детектора t будет прямо пропорционально квадратному корню из массы:

| t = L (m/2zeU | (5) |
| --- | --- |

Откуда получается, что

| m/z = 2eUt2/ L2 | (6) |
| --- | --- |

Таким образом, исходя из времени достижения ионом детектора, можно определить величину m/z. Данные простые физические закономерности на практике осложняются отклонениями от идеальности, различными начальными скоростями ионов, вызванными больцмановским распределением, а также задержками между моментом вылета молекулы из матрицы и началом времени разгона (так называемая задержанная экстракция ионов), необходимым для достижения лучшего разрешения. Поэтому на практике при калибровке прибора пользуются эмпирическими зависимости между временем пролета и массой, описываемыми полиномами 2-3 степени.

В качестве детектора в приборах для времяпролетной масс-спектрометрии чаще всего применяют вторичные электронные умножители либо микроканальные пластины. Принцип работы детекторов обоих типов основан на взаимодействии заряженных частиц с поверхностью электрода, сопровождающийся выбиванием из него электронов. Вылетающие с поверхности вторичные электроды разгоняются в электрическом поле, вновь соударяются с поверхностью электрода, выбивая электроны и вызывая электронную лавину, фиксируемую регистрирующим устройством. В дальнейшем зарегистрированный сигнал обрабатывается компьютером. Следует отметить существенный прогресс в области времяпролетной масс-спектрометрии с появлением высокопроизводительных компьютерных систем. Современные масс-спектрометры работают в сочетании с мощным компьютером, который успевает обрабатывать большое количество сигналов от отдельных частиц, достигающих детектора за малые промежутки времени. Это обуславливает возможность регистрации масс-спектров высокого разрешения в широком диапазоне масс молекулярных ионов.

Одним из недостатков времяпролетного детектора является низкая разрешающая способность, особенно в области высоких масс. Из уравнения 5 следует, что время пролета прямо пропорционально квадратному корню соотношения m/z. При этом с увеличением массы разница между временами достижения детектора ионами с близкими массами уменьшается, что отражается в снижении разрешающей способности.  Преодолеть эту трудность и существенно улучшить разрешение спектра помогает проведение анализа в отраженном режиме.

Рис. 4. Принципиальная схема работы МАЛДИ масс-спектрометра с рефлектроном

Многие современные приборы для МАЛДИ МС оборудованы дополнительными электродами, разгоняющими частицы в противоположном направлении для их анализа в отраженном режиме. Устройство, обращающее направление движения ионов называют ионным зеркалом или рефлектроном (рис 4.) . Проведение анализа в отраженном режиме позволяет достигнуть более высокой разрешающей способности. Основным отличием прибора, способного работать в отраженном режиме, является наличие дополнительных электродов перед линейным детектором, выполняющих роль ионного зеркала. Подаваемый на них потенциал  Uреф несколько превышает потенциал, разгоняющий ионы в источнике. При включенном рефлектроне ионы, достигающие конца времяпролетного детектора замедляются электростатическим полем в рефлектроне и ускоряются в противоположную сторону, после чего фиксируются детектором вторичных ионов. При выключенном рефлектроне масс-спектрометр работает в линейном режиме. При этом анализ ионов проводится при помощи детектора, установленного в конце пролетной трубы.

Применение рефлектрона позволяет преодолеть уширение сигнала, вызванное различными начальными скоростями ионов, образующихся при лазерном ударе. При воздействии лазера на кристалл матрицы со включенными в него частицами анализируемого вещества происходит их выброс с поверхности в газовую фазу. Очевидно, что в соответствии с принципом Больцмана вылетающие из массы частицы будут иметь разные кинетические энергии и начальные скорости (рис. 5). При этом два одинаковых иона достигнут детектора за разное время, что приведет к уширению сигнала в масс-спектре. Рефлектрон помогает устранить это уширение.

Рис.5. Распределение ионов по скоростям при лазерном ударе

Когда два иона, имеющие одинаковую массу, но разную начальную скорость (и как следствие кинетическую энергию) достигают рефлектрона, ионы с большей энергией проникают глубже в рефлектрон, соответственно проходят в нем больший путь и проводят там больше времени, чем ионы с меньшей энергией. В результате время достижения ионами детектора отраженных ионов с разными начальными скоростями выравнивается и в спектре наблюдается один более узкий сигнал.

Регистрация масс-спектров в отраженном режиме позволяет получать масс-спектры, характеризующиеся лучшим соотношением сигнал/шум и не содержащие сигналов, вызванных образованием нестабильных частиц. В процессе ионизации в приборе могут формироваться нестабильные ионы, которые распадаются во время разгона в источнике ионов или во время свободного полета. Эти незаряженные частицы движутся в направлении детектора, достигают его в определенный момент времени, регистрируются и интерпретируются как ионы с величиной m/z, соответствующей времени достижения сетки детектора. При этом в масс-спектре появляются соответствующие сигналы. Использование рефлектрона позволяет очистить спектр от таких сигналов. Незаряженные частицы не разгоняются рефлектроном в противоположную сторону, что обуславливает отсутствие лишних сигналов в масс-спектре. Следует отметить, что проведение анализа соединений в прямом и отраженном режимах и последующее сравнение зарегистрированных спектров, позволяет получать дополнительную информацию о строении и реакционной способности изучаемых объектов.

Влияние природы матрицы и способа приготовления образца на эффективность ионизации

Залогом успешного проведения любого анализа является правильно проведенная пробоподготовка. В этом плане метод МАЛДИ МС не является исключением. Именно от правильного выбора матрицы, ионизирующего агента, растворителя и условий для образования кристаллов зависит разрешение спектра, полезное соотношение сигнал/шум, относительные интенсивности сигналов матрицы и анализируемого вещества.

Как было отмечено выше, основными требованиями, предъявляемыми к веществу, потенциально применимому в качестве матрицы, являются растворимость и способность поглощать излучение в диапазоне испускания лазера. Само собой, это должно быть кристаллическое вещество, способное возгоняться в вакууме. В таблице 1 приведены структуры наиболее часто используемых матриц с указанием областей их возможного применения.

К сожалению, на настоящий момент отсутствует какая-либо строгая теория, позволяющая однозначно подобрать матрицу для анализа того или иного компонента. В то же время, на основании анализа литературы можно сформулировать ряд правил и рекомендаций, позволяющих подобрать «правильную» матрицу для того или иного вещества.

Так, α-циано-4-гидроксикоричная кислота (CHCA) успешно применяется для анализа пептидов и их смесей. В то же время, для анализа протеинов обычно используется 2,5-дигидроксибензойная кислота (DHB) или ее смесь (5-10%) с 5-метокси-2-гидроксибензойной кислотой. Выбор данной системы обусловлен способностью указанного соединения образовывать большие по размеру кристаллы (порядка 10 мкм), способные включать в себя молекулы протеинов. При этом низкомолекулярные примеси практически не входят в кристаллы.

Таблица 1. Вещества, применяемые в качестве матриц в МАЛДИ МС.

| Матрица | Английское название, сокращение | Структура | Объекты Анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5-дигидрокси-бензойная кислота | 2,5-Dihydroxybenzoic acid (DHB) |  | Протеины, пептиды, углеводороды, липиды, полярные синтетические полимеры |
| Синапиновая кислота | Sinapinic acid |  | Протеины, пептиды |
| α-циано-4-гидроксикоричная кислота | α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, HCCA, CHCA |  | Пептиды |
| 3-гидрокси пиколиновая кислота | 3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA |  | Нуклеиновые кислоты |
| п-нитроанилин | p-Nitroaniline (PNA) |  | Липиды, металлоорганические соединения |
| Дитранол | Dithranol, antranil, 1,8,9-Anthracenetriol |  | Синтетические полимеры (полистирол, полиакрилаты, полиметакрилаты) |
| 3-ниндолакриловая кислота | 3-Indoleacrylic acid, IAA |  | Синтетические полимеры |
| 4-гидроксибензилиден малонирил | (4-Hydroxybenzylidene)malonitrile |  | Полиакрилонитрил |
| Транс-2-[3-(4-трет.бутилфенил)-2-метил-2-пропенилиден]малонитрил | trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile, DCTB |  | Синтетические полимеры (полиметакрилаты, полиакрилаты, полистирол) |
| 2-(4-гидроксифенилазо)бензойная кислота | 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, HABA |  | Олигосахариды, полиэтиленгликоль |
| Графит | Graphite | C | Низкомолекулярные соединения, неполярные липиды, жирные кислоты |

Другим важным критерием при выборе матрицы для эффективного проведения анализа является соотношение между ее полярностью и полярностью анализируемого компонента.  Для анализа протеинов, пептидов и нуклеиновых кислот применяют матрицы, содержащие в своей структуре полярные группы, например гидроксильную или карбоксильную. Полярные матрицы предпочтительны и при анализе полярных полимеров, таких как полиэтиленгликоль, полидиметилсилоксан. Напротив, слабополярные полимеры типа полистирола или полиизопрена анализируют, используя в качестве матриц производные антрацена (дитранол) или DCTB, обладающие слабой полярностью. Близкая полярность матрицы и анализируемого полимера обуславливает сродство компонентов друг к другу и возможность включения молекул полимера в кристалл матрицы.

Стандартный метод подготовки образца для МАЛДИ МС анализа (так называемый метод высушивания капли) на первый взгляд является достаточно простым. Образец и матрица растворяются в растворителе (или смеси растворителей определенного состава) и смешиваются в пробирке или непосредственно на мишени. Объем капли, наносимой на мишень, составляет порядка 1 мкл, а ее высушивание происходит на воздухе или под действием потока холодного воздуха. В то же время при использовании в качестве растворителей высококипящих растворителей, таких как диметилформамид (ДМФА), диметилсульфоксид (ДМСО) или воды необходимо проводить дополнительную осушку образца в вакууме перед помещением в прибор.

Растворитель также играет исключительно важную роль в процессе подготовки образца для анализа. Он должен одинаково хорошо растворять как матрицу, так и анализируемое вещество. Разная растворимость компонентов приводит к их дробной кристаллизации, что является абсолютно неприемлемым для проведения анализа. При приготовлении образцов в качестве растворителей используют тетрагидрофуран, ацетон, хлористый метилен, бензол, спирт, воду и т.д.

Для успешного анализа необходимо, чтобы молекулы анализируемого вещества практически не оказывали влияния на способность молекул матрицы к кристаллизации. Это может быть достигнуто лишь при малых концентрациях анализируемого вещества относительно матрицы. Чем выше молекулярная масса анализируемого компонента, тем меньшую мольную концентрацию следует применять. Следует отметить, что высококипящие растворители, такие как ДМФА, ДМСО в ряде случаев сильно затрудняют проведение анализа, поскольку затрудняют кристаллизацию некоторых матриц, встраиваясь в их кристаллическую решетку.

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту рассматриваемого метода пробоподготовки, регистрация хорошо разрешимого спектра в ряде случае является трудоемкой задачей, решение которой зависит от многих факторов, в том числе таких как концентрация растворов, температура помещения, влажность, наличие примесей в растворителе и образце, качество поверхности используемой подложки. Иногда даже микроскопические примеси, присутствующие в образце, могут оказывать существенное влияние на процесс кристаллизации матрицы и, как следствие, на конечный вид спектра.

При анализе могут возникнуть проблемы, связанные с невозможностью подбора растворителя, одинаково хорошо растворяющего матрицу и анализируемое вещество. Выйти из подобной ситуации позволяет использование разных растворителей для матрицы и анализируемого вещества в сочетании с  послойным нанесением компонентов.

Растворы матрицы и анализируемого вещества могут наноситься на подложку последовательно. При этом сначала на пластину наносят раствор матрицы и дожидаются испарения растворителя. После этого наносят раствор анализируемого вещества, после чего пластинку вновь сушат. При таком подходе растворитель частично растворяет верхний слой кристаллов матрицы, а на пластинке образуются кристаллы разных размеров с разным содержанием исследуемого компонента. Сложность анализа при таком подходе заключается в необходимости поиска на мишени точки, при анализе которой достигается получение спектров с лучшим разрешением и более высокой интенсивностью полезного сигнала.

Нерастворимые соединения также могут быть проанализированы методом МАЛДИ МС. В настоящее время разработаны методы твердофазного приготовления образцов. На этапе пробоподготовки матрица механически смешивается с твердым образцом в ступке или шаровой мельнице. Полученная смесь растирается по подложке и анализируется обычным образом. Таким образом были зарегистрированы масс-спектры для полимеров с массой порядка 30кДа. Интересно, что спектры с хорошим разрешением получаются даже, несмотря на то, что молекулы анализируемого вещества не включены внутрь кристаллов матрицы, а физически адсорбированы на их границе. Недостатком данного метода является более слабое разрешение и высокий уровень шума по сравнению с растворным способом. Кроме того для приготовления образца требуется большее количество матрицы, что приводит к удорожанию анализа.

Нами в рамках совместных исследований с коллегами из Института металлоорганической химии им.Г.А.Разувеаева Российской Академии наук разработан новый оригинальный метод приготовления образцов для МАЛДИ. В частности, впервые применен метод напыления матрицы и анализируемого вещества на подложку в вакууме. Применение данного метода позволило провести масс-спектрометрический анализ нерастворимых комплексов редкоземельных элементов, являющихся перспективными материалами для фотоизлучающих устройств.

Анализ природных макромолекул с помощью времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии

Основным применением, для которого был изначально разработан метод МАЛДИ МС, является анализ высокомолекулярных соединений природного происхождения, в том числе белковых молекул. Мягкая ионизация позволяет анализировать высокомолекулярные продукты без фрагментации и напрямую определять точные значения молекулярной массы биополимеров и проводить их идентификацию. Такие анализы стали рутинными в ведущих медицинских и научных центрах и широко используются при разработке новых лекарственных препаратов, исследовании микроорганизмов и вирусов, лечении различных заболеваний. Важность и актуальность данного направления не вызывает вопросов. Достаточно лишь сказать, что за вклад в разработку методов анализа природных макромолекул методом МАЛДИ Коити Танака получил Нобелевскую премию по химии в 2002 году. В настоящее время метод МАЛДИ успешно используется для анализа всех основных классов биополимеров: пептидов, белков, нуклеиновых кислот, липидов и полисахаридов.

Белковые молекулы являются важнейшими компонентами всех живых организмов, начиная от бактерий и заканчивая млекопитающими. Неслучайно Ф.Энгельс определил жизнь как «способ существования белковых тел». Сегодня уникальные свойства белковых молекул используются человеком во многих сферах его деятельности. Это, прежде всего лекарственные препараты, катализаторы процессов в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, производстве волокон и биотоплив. Уникальным свойством белковых макромолекул является четкая структура, определяющая функционирование молекулы. Сложные макромолекулярные структуры белков создаются в организме и характеризуются строгой последовательностью аминокислот и их взаимным расположением в пространстве. При этом для полной потери функциональности молекулы достаточно удаления или замены одного из сотен атомов, образующих молекулу. Изучение структуры белковых молекул очень важно и для понимания процессов, протекающих в живых организмах.

Масс-спектрометрия является важным и ценным инструментом для анализа белковых молекул, поскольку дает возможность определять молекулярные массы природных макромолекул – одну из их фундаментальных величин, определяющих их свойства. Для анализа методом масс-спектрометри биомакромолекулы должны быть переведены в газовую фазу и ионизированы. При этом ионизация должна проходить в мягких условиях и исключать фрагментацию. В настоящее время для этих целей используют два метода генерации ионов: МАЛДИ и ионизацию электроспреем, отличающиеся малой фрагментацией и возможностью обозревать молекулярные ионы.

Перед анализом важно очистить анализируемый белок от примесных компонентов, что достигается методами хроматографии. Необходимо отметить, что в настоящее время разработаны устройства, позволяющие совместить МАЛДИ масс-спектрометр с жидкостным хроматографом, что позволяет проводить определение белков в их смесях в режиме рутинных анализов.

В качестве матриц для анализа белковых молекул чаще всего используют DHB, SA, HCCA, растворяя их в ацетонитриле. Для формирования положительно заряженных ионов к анализируемому веществу обычно добавляют разбавленный раствор трифторуксусной кислоты, выступающей источником протонов. Приготовление образцов чаще всего проводят методом высушивания капли на воздухе.

Важной задачей биохимии, решаемой с помощью метода масс-спектрометрии с источником МАЛДИ, является установление первичной структуры белков. Для этого на первой стадии проводится анализ исходного белка с определением его молекулярной массы. Затем проводится частичный гидролиз пептидных связей, приводящий к образованию смеси пептидов. Полученная смесь подвергается хроматографическому анализу и разделению, а также масс-спектрометрическому анализу. Применение различных реагентов для гидролиза позволяет получать разные смеси пептидов, получающиеся при разрыве различных связей. Анализ полученных масс-спектрометрических и хроматографических данных позволяет получать важную информацию о строении белковых молекул. При анализе строения белковых молекул активно используются базы данных, содержащие информацию о строении различных полипептидов и их значениях m/z. Зарегистрированные масс-спектры высокого разрешения с определенным изотопным распределением позволяют проводить однозначную идентификацию полипептидов. Анализ белковых молекул методом МАЛДИ активно применяется в клинической практике для диагностики различных заболеваний или анализа эффективности выбранного курса лечения.

Другим важным классом биомакромолекул, активно исследуемым с помощью метода МАЛДИ являются нуклеиновые кислоты (НК). Основной сложностью при анализе НК методом МАЛДИ является то, что они заряжены и являются полианионами в растворе. При встраивании в кристалл матрицы соответствующие анионы нейтрализуются протонами, четвертичными аммониевыми катионами, катионами натрия и калия. Это приводит к появлению серии различных сигналов в зависимости от природы связанных катионов (рис. 6.). Другой проблемой является фрагментация макромолекул, протекающая за счет потери основания, входящего в состав НК (как правило, аденина, цитозина или гуанина).

Рис. 6. Масс-спектр полинуклеотида ДНК из 12 звеньев, зарегистрированный в режиме фиксации анионов. В спектре видны сигналы от макромолекул с различным числом катионов калия, натрия и водорода, связанных с фосфатным скелетом.

Практика показывает, что только две матрицы из десятков, применяемых в МАЛДИ МС могут эффективно использоваться для анализа нуклеиновых кислот. Так, 3-гидроксипиколиновая кислота является наиболее удобной матрицей для анализа ДНК, тогда как для РНК эффективными являются смесь 2,3,4- и 2,4,6-тригидроксиацетофенонов, либо та же 3-гидоксипиколиновая кислота.

Следует отметить, что из-за наличия отмеченных ограничений в случае НК предельные величины определяемых масс соответствуют 25 кДа, тогда как для белков это показатель достигает 500 кДа. Тем не менее, МАЛДИ МС является важным инструментом для исследователей, работающих в области генетики и геномики.

Масс-спектроскопия МАЛДИ успешно применяется и в химии гликопротеинов – природных макромолекул, представляющих собой аддукты полисахаридов к белкам и пептидам. Данные соединения играют важную роль в биохимических процессах, протекающих в организме. К классу гликопротеинов относятся многие гормоны, антитела, белки плазмы крови и так далее. Введение фрагментов полисахаридов в белковую молекулу сильно изменяет ее свойства в зависимости от природы полисахарида. Исходные гликопротеины редко анализируются в исходном виде из-за их гетерогенности, вызванной различным составом углеводной части. Как правило, анализу подвергаются не сами гликопротеины, а полисахариды, полученные при их гидролизе. Идентификация полисахаридов позволяет сделать вывод о биохимических процессах, протекающих в организме и, как следствие, диагностировать заболевания.

Еще одним важным классом высокомолекулярных органических соединений природного происхождения являются липиды. Простейшими липидами являются жиры – сложные эфиры, образованные высшими карбоновыми (или жирнми) кислотами и глицерином. Масс-спетрометриия МАЛДИ успешно применяется для определения молекулярных масс различных липидов. Основной трудностью при этом является то, что природные липиды присутствуют в организме в виде смесей и их анализу должно предшествовать разделение. Эффективным методом является сочетание масс-спектрометрии МАЛДИ с методом тонкослойной хроматографии.

Важной областью применения масс-спектрометрии МАЛДИ является фармакология. Современные лекарственные препараты являются большими молекулами, являющимися синтетическими аналогами или производными природных соединений: порфиринов, алкалоидов, стероидов, терпенов и т.д. Масс-спектрометрия является одним из наиболее эффективных и надежных методов их идентификации.

Метод масс-спектрометрии с источником МАЛДИ является мощным инструментом для медиков и биохимиков, позволяющим определять молекулярные массы природных соединений и физиологически активных веществ, проводить их исследование и идентификацию. Современные приборы для проведения анализов являются коммерчески доступными, удобными и простыми в использовании и обслуживании, что сделало возможным их применение для рутинных анализов во многих биохимических лабораториях мира.

Применение времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии для анализа синтетических высокомолекулярных соединений

Появление в 20-м веке синтетических полимерных материалов сильно изменило жизнь человечества. Созданные человеком полимеры обладают свойствами, превосходящими свойства известных с древних времен природных материалов, а большая доступность и низкая стоимость делает их применимыми в различных сферах человеческой деятельности. Развитие современной синтетической химии высокомолекулярных соединений тесно связано с изучением зависимостей между строением макромолекул и свойствами образуемых ими материалов, в связи с чем разработка методов детального их изучения является чрезвычайно актуальной задачей.  Современный арсенал методов исследования полимеров включает разнообразные хроматографические, спектроскопические и масс-спектрометрические методы. При этом совместное применение ряда методов позволяет получать гораздо больше ценной информации, чем их отдельное использование. Метод МАЛДИ МС преимущественно используется для анализа гомополимеров, хотя в некоторых случаях полученная с его помощью информация может дать важную информации при исследовании блок-сополимеров или привитых сополимеров.

В отличие от низкомолекулярных веществ и многих природных соединений (например, белков) синтетические полимеры не являются индивидуальными соединениями. Макромолекулы, образующие полимерный образец, могут отличаться друг от друга как числом мономерных звеньев, так и иметь различные концевые группы. При проведении радикальной полимеризации обрыв цепи может происходить несколькими способами: за счет реакций димеризации и рекомбинации, при реакции с ингибитором, а также при передаче цепи на растворитель, мономер или дополнительно вводимый агент передачи цепи. Макромолекулы, образовавшиеся при протекании данных реакций будут иметь разные группы в голове и хвосте, а следовательно, и давать сигнал в масс-спектре при разных значениях m/z. Масс-спектр любого гомополимера представляет собой набор из одной или нескольких серий линий, отстоящих друг от друга на величину, соответствующую массе мономерного звена (рис. 7).

Анализ масс-спектра позволяет получить ценную информацию о полимере. Расстояние между соседними линиями равно молекулярной массе мономерного звена и  позволяет определить природу полимера, однозначно провести его идентификацию. В свою очередь число независимых серий определяет количество возможных наборов концевых групп. При рассмотрении приведенного на рисунке 7 масс-спектра полиметилметакрилата отчетливо видны две серии пиков. Расстояние между соседними сигналами одной серии составляет 100 Да, что соответствует молярной массе метилметакрилата. Сигналы, составляющие каждую из двух серий, соответствуют макромолекулам, имеющим одинаковые концевые группы, но отличающимся количеством звеньев мономера. Наличие двух серий обусловлено различным механизмом обрыва цепей при полимеризации, вызванным особенностями используемой системы.

Информация, получаемая из масс-спектра, полезна при анализе механизма полимеризации, изучении стадий инициирования, переноса и обрыва цепи. Знание абсолютных значений молекулярных масс макрокатионов позволяет сделать вывод о природе концевых групп. В совокупности со сведениями об условиях проведения полимеризации эти значения позволяют установить строение концевых групп, что важно как при выяснении механизма полимеризации, так и для оценки протекания полимераналогичных превращений.

Рис. 7. Масс-спектр полиметилметкарилата, показывающий наличие разных концевых групп в образце.

Современное оборудование позволяет регистрировать масс-спектры полимеров с молекулярной массой от 100 до 106 Да. Однако необходимо учитывать, что спектры высокого разрешения, позволяющие увидеть сигналы от отдельных макромолекул, наблюдаются в области до 20 кДа.

Анализ блок-сополимеров осложняется наличием в макромолекулах звеньев двух различных мономеров, имеющих разное значение молекулярной массы. Это приводит к большому числу линий в спектре, их перекрыванию и наложению. В то же время хорошо разрешенные масс-спектры могут быть зарегистрированы для блок-сополимеров с массой до 5 кДа. Анализ спектров такого типа позволят сделать вывод о составе сополимеров.

Возможность исследования полимера методом времяпролетной масс-спектрометрии МАЛДИ зависит от его природы, в частности от полярности и растворимости. Как отмечалось выше, масс-спектрометрический анализ основан на регистрации заряженных частиц. В МАЛДИ образование ионов чаще всего происходит при присоединении катиона к макромолекуле. Если для рассмотренных выше макромолекул природного происхождения характерно присоединение протона, то синтетические полимеры более склонны к присоединению катионов металла. Полимеры различной природы имеют различное сродство к катионам. Сильно полярные полимеры типа полиакриловой кислоты или полиэтиленгликоля легко присоединяют ионы K+ и Na+. Иногда катионизация происходит настолько легко, что для ее протекания достаточно ионов, содержащихся в качестве примесей в растворителях или присутствующих на поверхности стекла. В случае анализа менее полярных полимеров типа полиэфиров, полиамидов, полиакрилатов при подготовке образца специально добавляют соли соответствующих щелочных металлов, например, в виде иодидов или трифторацетатов. Для полимеров, содержащих в своей структуре ароматические кольца или двойные связи, характерно образование комплексов с более объемными и мягкими катионами серебра и меди. Анализ образов полистирола или полиизопрена успешно проводится при дбавлении растворов трифторацетата или ацетилацетоната серебра.

Роль катионов металла заключается в их координации с молекулой полимера, приводящей к образованию заряженных макрокатионов, подвергающихся анализу в приборе, поэтому важно, чтобы катион имел хорошее сродство к функциональным группам, присутствующим в макромолекуле. Отличием полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) от других типов полимеров является отсутствие в их структуре полярных групп, способных к координации с катионами. По этой причине указанные полимеры фактически не могут быть проанализированы методом МАЛДИ МС. Вариантом решения указанной проблемы является предварительная химическая модификация полимеров с введением с их структуру полярных групп типа P(C6H5)3+ или N(Alk)3+ с последующим анализом.

Вопрос о выборе правильного ионизирующего агента тесно  связан с выбором соответствующей матрицы для анализа. Выбор правильной матрицы для анализа образца сильно влияет на вид спектра и его интенсивность. В таблице 2 приведен список наиболее часто применяемых матриц для анализа широко распространенных полимеров [3].

Выбор подходящего растворителя также является важной задачей. Растворитель должен обеспечить сокристаллизацию полимера и матрицы. Необходимо, чтобы большие по размеру молекулы полимера органично встраивались в кристаллы матрицы. Только в этом случае получается хорошо разрешимый спектр, несущий ценную информацию.

Для успешного проведения анализа и получения масс-спектра с высоким разрешением полимер должен иметь узкое молекулярно-массовое распределение. Коэффициент полидисперсности не должен превышать величины 1.3. При более высоких значениях коэффициента регистрируемый масс-спектр имеет завышенную интенсивность сигнала в области низких молекулярных масс. На основании таких масс-спектров можно сделать вывод о природе полимера, строении его концевых групп. В то же время информация о молекулярно-массовом распределении может быть искажена.

Молекулярно-массовое распределение полимеров, определенное методом МАЛДИ масс-спектрометрии, как правило, отличается от результатов, полученных методом ГПХ. Чем выше коэффициент полидисперсности образца, тем выше это отличие. Одной из причин наблюдаемой дискриминации по массам является неудачно выбранные условия подготовки образца (неправильно подобранные матрица, растворитель или ионизирующий агент). Другая часто встречающаяся причина обусловлена различным поведением молекул разного размера в условиях МАДЛИ. Увеличение молекулярной массы молекулы ведет к увеличению ее геометрического размера. Следует понимать, что чем больше размер молекулы, тем сложнее ей внедриться в кристалл матрицы, и тем меньше макромолекул приходится на единицу объема образца. При лазерном ударе более легкие молекулы десорбируются с поверхности легче, чем их более тяжелые гомологи, что и отражается в дискриминации высоких масс. Еще одним фактором, искажающим молекулярно-массовое распределение, является возможность частичной фрагментации макромолекул, приводящей к образованию низкомолекулярных продуктов.

Таблица 2. Применимость наиболее популярных матриц для анализа синтетических полимеров методом МАЛДИ МС

| Матрица | ПЭГ | ПС | ПММА | ПАН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a-циано-4-гидроксикоричная кислота | + | + | + | - |
| 2,4,6-Тригидроксиацетофенон | + | - | + | - |
| 2,5-дигидроксибензойная кислота | + | - | + | - |
| 3-гидроксипиколиновая кислота | - | + | + | - |
| 4-гидроксибензилиденмаононитрил | + | + | + | + |
| 5-хлорсалициловая кислота | + | + | + | - |
| 5-хлоро-2-меркаптобезотиазол | + | + | + | - |
| 9-антраценкарбоновая кислота | + | - | + | - |
| Антраниловая кислота | - | + | + | - |
| 1,8,9-тригидроксианрацен (дитранол) | + | + | + | - |
| Транс-4-гидрокси-3-метоксикоричная кислота (феруловая кислота) | + | - | + | - |
| 2-(4-гидроксифенилазо)бензойная кислота | + | + | + | - |
| Транс-3,5-диметокси-4-гидроксикоричная кислота (синапиновая кислота) | - | - | + | - |
| Транс-3-(3-индолил)акриловая кислота | + | + | + | - |

ПЭГ - полиэтиленгликоль, ПС - полистирол, ПММА - полиметилметакрилат, ПАН - полиакрилонитрил

Дискриминация по массам может быть наглядно проиллюстрирована при анализе эквимольной смеси монодисперсных стандартов полиметилметакрилата со значениями среднечисленной молекулярной массы равными 1,9, 8.2 и 14 кДа. Представленный на рисунке 8 масс-спектр имеет наиболее высокую интенсивность сигнала в области низких масс. Следует также обратить внимание на то, что максимальная интенсивность сигнала для низкомолекулярного стандарта соответствует значению m/z, совпадающему с молекулярной массой образца, тогда как для более высокомолекулярных образцов максимум несколько смещен в низкомолекулярную область.

Рис 8. Масс-спектр эквимольной смеси стандартов полиММА с массами 1,9; 8,2 и 14 кДа, зарегистрированный в отраженном режиме с применением DCTB в качестве матрицы

В случае высокомолекулярных образцов дискриминация по массам существенно усиливается. Анализ полимеров с массами выше 10 кДа сопряжен с дополнительными трудностями, связанными с более тщательной подготовкой образца для анализа. В ряде случаев необходимо провести тщательную очистку образца от низкомолекулярных примесей, затрудняющих получение хорошо разрешимого спектра. Иногда даже небольшого количества низкомолекулярного полимера достаточно для маскирования сигнала от основной, высокомолекулярной фракции.

Совместное применение методов времяпролетной масс-спектрометрии МАЛДИ с гель-проникающей хроматографией (ГПХ) позволяет существенно расширить возможности каждого метода. Существует несколько вариантов комплексного использования обозначенных методов. Первый заключается в сборе фракций, выходящих из ГПХ колонки, их упаривания и последующего анализа методом МАЛДИ. Во втором методе с использованием специального автоматического устройства происходит непосредственное нанесение раствора, выходящего из хроматографа, на мишень для МАЛДИ. При использовании данного подхода матрица может быть предварительно нанесена на поверхность мишени, либо смешиваться  раствором полимера непосредственно в момент нанесения.

Совместное применение методов ГПХ и МАЛДИ позволяет получать информацию о природе концевых групп макромолекул, содержащихся в разных фракциях образца, что важно при изучении процессов контролируемой радикальной полимеризации. При проходе образца через колонку для гель-проникающей хроматографии происходит не только его разделение на отдельные фракции, но и отделение низкомолекулярных продуктов и олигомеров, мешающих регистрации хорошо разделимого спектра [4-5].

Совместное применение методов МАЛДИ и ГПХ успешно применяется в Нижегородском государственном университете им.Н.И.Лобачевского при исследовании процессов контролируемой радикальной полимеризации и изучении строения и молекулярно-массовых характеристик получаемых полимеров. Методом гель-проникающей хроматографии из образца полиметилметакрилата были выделены три фракции. В соответствии со временами удерживания они соответствовали полимерам с молекулярным массами (43,6-24)  кДа для первой, (24-13) кДа для второй и 13-2,8 кДа для третьей. Из каждой из собранных фракций был удален растворитель, после чего они были проанализированы методом МАЛДИ с использованием DCTB в качестве матрицы. На рисунке 9  приведены зарегистрированные масс-спектры выделенных фракций. Как видно из приведенных на  рисунке данных,   молекулярно-массовое распределение каждой из собранных фракций соответствует значению молекулярной массы, определенному методом ГПХ исходя из времени удерживания полимера. Таким образом, сбор узкодисперсных фракций и их последующий анализ методом МАЛДИ может быть использован при построении калибровочных зависимостей в гель-проникающей хроматографии.

Рис. 9 Масс-спектры фракций ПММА-макроинициатора, зарегистрированные методом времяпролетной МАЛДИ МС с использованием DCTB как матрицы. Номера на рисунке соответствуют порядку выхода фракций из прибора

Выделение полимера методом гель-проникающей хроматографии позволяет проводить удаление низкомолекулярных примесей и регистрировать сигналы от макромолекул с высокими молекулярными массами. Это особенно важно для образцов с полидисперсностью, превышающей 1.3, а также образцов, загрязненных примесями низкомолекулярных продуктов. Это наглядно отображается на рисунке 9, где приведен масс-спектр высокого разрешения в области 30 кДа, который не удалось зарегистрировать без предварительного фракционирования.

Рис.10. Фрагмент масс-спектра полиММА, зарегистрированный с использованием DCTB в качестве матрицы

Методы ГПХ и МАЛДИ МС предоставляют важную информацию о молекулярно-массовых характеристиках полимеров. В отличие от ГПХ, дающей исследователю лишь картину молекулярно-массового распределения образца, МАЛДИ МС позволяет зафиксировать сигнал от отдельных макромолекул и в ряде случаев определить их состав и строение. На рисунке 10 представлен увеличенный фрагмент масс-спектра, приведенного на нижней части рисунка 9.

На рисунке отчетливо видны три серии линий, отстоящих друг от друга на 100 единиц, что соответствует мономерному звену метилметакрилата и подтверждает, что зарегистрированные сигналы принадлежат именно исследуемому полимеру, а не примесям. Зафиксированные значения m/z для отдельных макрокатионов позволяют сделать вывод об их строении, в частности определить природу концевых групп. Очевидно, что для этого необходимо знать условия получения полимера: природу используемого инициатора, растворителя и т.д.

В качестве примера рассмотри сигнал с m/z=6385. Строение макрокатиона, которому он соответствует можно представить следующим образом:

A – (MMA)n – B(Na)+

где А и В – концевые группы, n-степень полимеризации.

Отраженные в формуле катионы натрия присоединяются к макромолекулами при ионизации. Их источником является специально вводимый при пробоподготовке трифтороацетат натрия. С учетом значения молекулярной массы ММА, равной 100,1 Да можно записать следующее уравнение:

m(A)+100.1*n+m(B)+23=6385		(7)

откуда

m(A) +m(B)=6362-100.1*n	(8)

Очевидно, что n не может быть больше, чем 63. В целом для суммы масс концевых групп будет справедлива формула:

m(A) + m(B) = 55.7+100.1k	(9)

где k-целое неотрицательное число.

Дальнейший анализ осуществляется методом подбора. На основании информации о природе системы, использованной для получения полимера, можно сделать предположение о вероятной природе концевых групп. Исследуемый полимер был получен методом контролируемой радикальной полимеризации с использованием четыреххлористого углерода в качестве инициатора и комплекса рутения как катализатора процесса. В соответствии с предполагаемым механизмом в голове цепи должна находиться трихлорметильная группа, а на хвосте – атом хлора. Учитывая это:

m(CCl3) + m(Cl) = 35.5*3+12+35.5=154

Данная величина хорошо совпадает с полученным в соответствии с уравнением (9) значением 155,8 при k=1.

Следуя приведенному алгоритму, можно сделать вывод о том, что второй серии пиков, приведенных на рисунке 10, соответствуют макромокатионы состава

CCl3- (MMA)n+

Данные макрокатионы отличаются от первой группы на значение 58Да, что соответствует хлориду натрия. По-видимому, под действием лазерного облучения происходит не только десорбция катионов, но и их частичная фрагментация, сопровождаемая потерей хлорида натрия.

Третья серия линий соответствует молекулярным катионам, имеющим формулу

CCl3-(MMA)n-MMA(HNa+

Эти макромолекулы содержат на конце атом водорода или двойную связь и образовались в результате обрыва цепи при диспропорцонировании, что характерно для полимеризации метилметакрилата.

Анализируя масс-спектр полиММА, полученного в результате полимеризации, инициированной классическим радикальным инициатором – динитрилом азоизомасляной кислоты (ДАК), можно сделать вывод о механизме обрыва полимеризации. На рисунке 11 приведен фрагмент масс-спектра полиметилметакрилата, синтезированного с применением указанного радикального инициатора. В спектре видны 2 серии пиков, отстоящих друг от друга на 100 Да. Первая соответствует макрокатионам, содержащим в своем составе два остатка макроиницатора:

(CH3)2C(CN)(MMA)n(CN)C(CH3)2 Na+

Данные цепи образовались при бимолекулярном обрыве за счет рекомбинации или при реакции растущего макрорадикала с инициирующим радикалом. Вторая серия отвечает смеси продуктов, полученных за счет обрыва полимеризации методом диспропорционирования, и отвечает макрокатионам состава:

(CH3)2C(CN)(MMA)mCH2=C(CH3)COOCH3 Na+

(CH3)2C(CN)(MMA)mCH2CH(CH3)COOCH3 Na+

Отображенные на рисунке 11 сигналы соответствуют макрокатионам с m=15 и n=16, соответственно.

Для анализа концевых групп макромолекул иногда удобно пользоваться специальными программами, которые поставляются в комплекте с оборудованием или могут быть написаны с учетом описанного выше алгоритма. Следует отметить, что задача идентификации концевых групп не является тривиальной, а требует знания условий получения полимеров и химии в целом. Концевые группы могут претерпевать превращения при выделении и очистке полимера, а также реагировать с матрицей или растворителем при подготовке пробы для МАЛДИ анализа. Эти процессы нужно всегда учитывать при анализе результатов экспериментов.

Таким образом, метод времяпролетной масс-спектрометрии с источником МАЛДИ позволяет решать вряд важных аналитических задач химии высокомолекулярных соединений. С его помощью можно определять тип полимера и концевые группы, судить о механизме протекания процесса. Результаты, полученные с его помощью, дают ценную информацию о молекулярно-массовом распределении образцов и позволяют проводить калибровку систем для анализа образцов методом ГПХ.

Рис. 11. Фрагмент масс-спектра полиММА, синтезированного в присутствии ДАК как инициатора. Сигнал при 1660 Да соответствует цепям, образовавшихся при рекомбинации радикалов, а при 1693 – за счет их диспропорционирования

Определение состава и идентификация металлоорганических соединений

МАЛДИ позиционируется как метод мягкой ионизации. В процессе ионизации лазерное излучение поглощается матрицей, находящейся в избытке относительно анализируемого вещества. Это позволяет снизить фрагментацию анализируемого вещества и наблюдать нефрагментированные молекулярные ионы в масс-спектре.

Мягкая ионизация позволяет успешно применять МАЛДИ МС для анализа металлоорганических и координационных соединений. Известно, что многие металлорганические соединения обладают низкой летучестью, невысокой стабильностью и разлагаются при нагревании. Переведение их в газовую фазу термическим способом приводит к фрагментации, что делает невозможным регистрацию молекулярного иона. Применение МАЛДИ позволяет перевести металлорганические соединения в газовую фазу без разрушения и точно определить значения молекулярной массы впервые полученных соединений.

Результаты исследований различных типов металлоорганических соединений, проведенных в Нижегородском государственном университете им.И.Лобачевского с использованием прибора Bruker Microflex LT, позволили выявить ряд важных закономерностей анализа металлорганических соединений методом МАЛДИ МС. В частности, намибыли разработаны методики для эффективного анализа металлокомплексов железа, кобальта, рутения, меди, хрома и ряда редкоземельных элементов методом МАЛДИ.

Интересным примером применения масс-спектрометрии МАЛДИ является исследование карборановых комплексов рутения. Металлкарбораны являют собой интересный пример соединений, которые с одной стороны можно рассматривать как полусэндвичевые координационные производные, а с другой – как сложные кластерные молекулы, содержащие различные типы атомов. Синтез и изучение свойств таких соединений представляет собой важную и интересную задачу как с фундаментальной точки зрения, так и в плане их практического применения.

Соединения 1-4, структуры которых представлены на рисунке 10, очень близки по строению и свойствам. Они имеют парамагнитную природу, что не позволяет охарактеризовать их методом ЯМР-спектроскопии. ИК- и УФ-спектры близких по составу и строению производных рассматриваемого типа мало отличаются друг от друга и дают весьма посредственную информацию о структуре соединения. Применение метода МАЛДИ МС позволило провести их идентификацию и получить ценную информацию о строении.

| C30H37B9ClP2Ru 1 | C30H35B9ClP2Ru 2 | C32H41B9ClP2Ru 3 | C30H36B9Cl2P2Ru 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 12. Структуры и брутто-формулы комплексов рутения 1-4 |

Анализ соединений 1-4 был проведен как в режиме положительных, так и отрицательных ионов [6]. Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным для идентификации исследуемых соединений является проведения анализа в режиме отрицательных ионов. Зарегистрированные спектры содержат меньшее число линий от продуктов фрагментации и  потому являются более простыми в интерпретации. Зарегистрированные масс-спектры приведены на рисунке 13.

Интересной особенностью масс-спектров металлоорганических соединений тяжелых металлов, имеющих несколько натуральных изотопов, является расщепление спектра на несколько линий. Приведенные на рисунке 13 масс-спектры индивидуальных соединений 1-4 представляют собой сигнал из десятка линий с определенной интенсивностью. В англоязычной литературе такие сигналы за их характерную форму иногда называют «конвертом» (envelope). Такая интересная форма сигналов обусловлена наличием природных изотопов у атомов, входящих в состав анализируемых молекул. Изотопное распределение характерно для соединения и является его «отпечатками пальцев». Оно позволяет надежно отделить сигналы от молекулярных ионов и продуктов их фрагментации от сигналов, соответствующих матрице и примесям. Как уже неоднократно отмечалось, МАЛДИ является мягким методом ионизации. Однако, несмотря на это переход лабильных молекул металлоорганических соединений в газовую фазу часто сопровождается протеканием фрагментации или взаимодействием с матрицей. Характерное изотопное распределение позволяет сделать вывод о строении частиц, образовавшихся в результате этих процессов.

Рис 13. Зарегистрированные в режиме фиксации анионов масс-спектры соединений 1-4. Матрица –DCTB.

На практике для идентификации молекулярных ионов, образовавшихся в процессе анализа, проводится сравнение зарегистрированных сигналов с теоретически рассчитанными изотопными распределениями. Алгоритм теоретического расчета изотопного распределения основан на информации о наличии изотопов у конкретного элемента. Как правило, программы для расчета входят в программный пакет, поставляемый вместе с приборами. Ряд простых утилит можно найти в свободном доступе в сети Интернет.

Метод масс-спектрометрии МАЛДИ был использован при анализе ферроцена и его производных. На рисунке 14 приведены масс-спектры 1,1’-дибромферроцена и 1-бром-1’-дифенилфосфиноферроцена, зарегистрированные в режиме фиксации положительных ионов. Представленные спектры также имеют характерное изотопное распределение, обусловленное наличием естественных изотопов у атома брома и углерода.

Рис.14. Масс-спектры 1,1’-дибромферроцена и 1-бром-1’-дифенилфосфиноферроцена, зарегистрированные в режиме фиксации положительных ионов. Матрица – DCTB.

При анализе спектров металлоорганических молекул следует обратить внимание на следующую особенность. Углерод имеет два стабильных изотопа с массовыми числами 12 и 13. При этом доля второго составляет около 1%. Если в молекуле анализируемого вещества присутствует небольшое количество атомов углерода, то сигнал от 13С практически не проявляется. Если число атомов углерода превышает 20 единиц, то сигнал от 13С вносит ощутимый вклад в наблюдаемое распределение. Это наглядно видно на рис.2.б. Два интенсивных сигнала соответствуют молекулами, содержащими 12С, но разные изотопы атома брома. Две менее интенсивные линии отвечают молекулам, содержащим в структуре по одному атому 13С.

Анализ полимеров и биомакромолекул в 90% случаев проводится в режиме фиксации положительных ионов. В то же время приведенные на рисунке 13 и 14 данные свидетельствуют о том, что для металлокомплексов масс-спектры высокого разрешения могут быть зарегистрированы как в режиме фиксации анионов, так и в режиме фиксации положительных ионов. При этом для всестороннего анализа соединения и получения наибольшего количества ценной информации необходимо провести его анализ в обоих режимах.

Предпочтительное образование ионов того или другого знака определяется строением металлоорганического соединения и, как ни странно, его окислительно-восстановительным потенциалом. Было установлено, что способность металлоорганического соединения образовывать соответствующие молекулярные ионы напрямую связана с его способностью обратимо окисляться или восстанавливаться в электрохимической ячейке.

Существует несколько точек зрения относительно механизма появления молекулярных ионов в МАЛДИ масс-спектрах. Согласно одной из них, образование ионов протекает при взаимодействии молекулярного аниона, сформированного из молекулы матрицы при ее возбуждении, и молекулы анализируемого вещества. При этом термодинамические параметры реакции переноса электрона с возбужденной молекулы матрицы на нейтральную молекулу анализируемого вещества определяют вероятность образования соответствующих молекулярных ионов. Образование молекулярных анионов может происходить и при захвате электрона из плазмы молекулой анализируемого вещества, имеющего высокое сродство к электрону. В любом случае образование молекулярного иона можно формально рассматривать как процесс одноэлектронного восстановления или окисления молекулы анализируемого вещества.

Основным критерием к матрице, выбранной для анализа металлорганических соединений, является отсутствие реакционной способности по отношению к анализируемым объектам. При анализе металлоорганических соединений в качестве матрицы применяются неполярные органические соединения такие, как р-нитроанилин, антрацен, DCTB и их аналоги. Анализ металлоорганических соединений, как правило, не требует введения в систему дополнительного ионизирующего агента. Образование ионов происходит при лазерном воздействии. В результате межмолекулярных реакций между возбужденными молекулами матрицы и исследуемого вещества в газовой фазе. При этом в зависимости от природы аналита и матрицы наблюдается предпочтительное образование ионов одного знака: катионов или анионов.

Лазерная десорбция/ионизация с поверхности металла и наноразмерных неорганических подложек

МАЛДИ является сравнительно новым инструментальным методом анализа. Его потенциальные возможности еще не до конца изучены и оценены. Интенсивное развитие данного метода приводит к появлению новых матриц, а также техник реализации метода, что значительно расширяет круг потенциальных объектов исследования.

Компанией Bruker было предложено использовать наноразмерный графит в качестве компонента эффективно поглощающего лазерное излучение. Данный метод получил название NALDI (N от nano) и подразумевает использование одноразовых подложек с нанесенным графитом. Эта методология успешно применяется для анализа низкомолекулярных объектов с массой до 1000 Да, таких как пептиды, липиды, полисахариды или металлоорганические соединения.

В качестве неорганической матрицы для анализа природных соединений и лекарственных препаратов успешно применяется графен [7]. Его применение позволяет регистрировать хорошо разрешимые спектры и проводить быструю идентификацию важных соединений.

Аналогичными свойствами обладает и обычный графит, нанесенный на стандартную подложку из нержавеющей стали. Используя графитовую подложку, в нашей лаборатории разработаны методики анализа металлокомплексов, в частности карборановых кластеров переходных металлов, хромоорганических соединений и др. Применение графита в качестве матрицы достаточно просто в исполнении. Область подложки, используемая для анализа, закрашивается очень мягким простым карандашом (5В-8В). Излишки графита удаляются ветошью. После этого на нанесенный графит наносится раствор анализируемого вещества в подходящем растворителе.

В последние годы в литературе появился ряд работ по использованию в качестве поглощающего лазер излучения наноразмерных неорганических структур. Так, наноразмерные частицы HgTe применены для изучения протеинов и их комплексов исследователями из Тайваня. Американские исследователи предложили использовать для этих целей пористый силикон. Их усилия также увенчались успехом. За данным направлением в лазерной масс-спектрометрии закрепилась аббревиатура  SALDI (S от surface) [8]. В настоящее время разработаны методики анализа протеинов, их комплексов, важных аминокислот, пептидов и белков с использованием данной технологии. В настоящее время эта область масс-спектрометрии переживает бурное развитие, отражающееся в большом числе новых публикаций в ведущих рецензируемых журналах.

Ряд металлорганических соединений эффективно поглощает лазерное излучение, применяемое для ионизации. Анализ таких соединений может эффективно проводиться и без использования матрицы. Данный метод носит название ЛДИ (лазерная десорбция/ионизация) и успешно применен нами при анализе соединений редкоземельных элементов в совместных работах по программе развития ННГУ как Национального исследовательского университета с сотрудниками Института металлорганической химии им.Г.А.Разуваева Российской Академии наук [9].

Практическая часть.
Масс-спектрометрический анализ соединений различного типа с использованием прибора Bruker Microflex LT

В данном разделе описаны лабораторные работы, показывающие возможности прибора Bruker Microflex LT в плане анализа высокомолекулярных и металлоорганических соединений, а также биополимеры.

Представленный на рисунке 1 времяпролетный масс-спектрометр предназначен для рутинного исследования синтетических полимеров, протеинов и малых молекул, включая металлокомплексы, в линейном режиме. Прибор может работать как в режиме регистрации положительных, так и отрицательных ионов. Диапазон работы масс-анализатора составляет от 80 до 106 Да.

### Мишени, используемые для проведения анализа

Как отмечалось выше, пробоподготовка заключается в нанесении растворов матрицы и анализируемого вещества на подложку из нержавеющей стали с последующим помещением в прибор. На рисунке 15 изображены мишени, используемые в приборе. Для удобства нанесения пробы и последующего анализа каждая мишень условно разделена на 96 областей (8*12). Размер мишени и расстояние между точками нанесения пробы рассчитаны на использование многоканальных пипеток для проведения рутинных анализов в клинической практике.

Рис. 15. Мишени, используемые в приборе Bruker Microflex LT. Слева подложка из нержавеющей стали. Справа – подложка из полированной нержавеющей стали

Производителем выпускаются два типа подложек из нержавеющей стали: ground steel и polished steel. Первые представляют собой пластины с мелкими канавками, расположенными вдоль основной оси мишени. Наличие такой структуры благоприятно сказывается на росте гомогенных кристаллов матрицы и анализируемого вещества. Подложки второго типа отполированы и не имеют царапин. Подложка имеет очень ровную и гладкую поверхность за счет чего достигается образование тонких пленок образцов. Помимо этого выпускаются специальные подложки якорного типа. Их отличием является наличие гидрофильных точек, окруженных гидрофобным кольцом. Применение таких мишеней предотвращает растекание образца по всей поверхности мишени при нанесении образцов, растворенных в смесях растворителей.

### Выбор метода анализа и калибровка масс-спектрометра

Времяпролетный масс-спектрометр Bruker Microflex LT может быть использован для анализа соединений с массами от 20 до 106 Да. В зависимости от природы объекта исследования, его молекулярной массы и задачи, решаемой в эксперименте, анализ производится в определенном диапазоне молекулярных масс.

Можно условно выделить четыре диапазона анализа, отличающиеся разрешением и задачами, решаемыми в экспериментах.

В области от 100 до 2000 Да удается регистрировать спектры высокого разрешения. В регистрируемых масс-спектрах отчетливо видно изотопное распределение, о котором говорилось выше. Данный диапазон полезно использовать при анализе металлоорганических и координационных соединений, полипептидов, сложных органических молекул, синтетических олигомеров. Изучение масс-спектров металлоорганических соединений позволяет зафиксировать молекулярные ионы и дать информацию о строении металлокомплексов. В случае олигомеров высокое разрешение позволяет, например, зафиксировать концевые группы, содержащие в своем составе атомы галогена.

В области от 2 до 15 кДа проводится анализ синтетических высокомолекулярных соединений с целью определения природы концевых групп. В данном диапазоне не  удается различить сигналы от макрокатионов, содержащих в своем составе разные изотопы, однако разрешающей способности достаточно для отделения сигналов от макромолекул, имеющих различное число мономерных звеньев. В этом же диапазоне проводится анализ протеинов и нуклеиновых кислот.

Для регистрации масс-спектров высокомолекулярных полимерных образцов диапазоне от 10 до 100 кДа как правило требуется предварительная очистка полимера или его фракционирование методом ГПХ. Присутствие в образце низкомолекулярных примесей приводит к маскированию сигнала от целевого продукта. В зарегистрированных в этом диапазоне масс-спектрах невозможно разделить сигналы от отдельных макромолекул. Спектр проявляется в виде широкого горба.

Прибор позволяет проводить анализ масс вплоть до 106Да. Однако при расширении области анализа выше 100 кДа редко получается зарегистрировать хорошие спектры. Чаще всего в этой области проявляются сигналы от димерных макромолекул типа [2M+Na]+. Сигналы также представляют собой широкие горбы, часто с малым соотношением сигнал/шум.

Для каждого из рассматриваемых диапазонов экспериментально подобраны условия проведения анализа: напряжение ускоряющего напряжения, число выстрелов в цикле, частота импульсов лазера. В рассматриваемом приборе, как и в других современных аппаратах такого класса, реализован принцип задержки включения ускоряющего напряжения. Он заключается в наличии задержки между временем выстрела и вылетом ионов из мишени и включением разгоняющего напряжения. Это позволяет улучшить разрешающую способность прибора. При этом для каждого диапазона молекулярных масс необходимо подобрать свои значения напряжения на электродах. Данные настройки также сохраняются в настройках метода.

Для получения точных и достоверных результатов любое аналитическое оборудование требует настройки и калибровки. Для калибровки масс-спектрометров применяются определенные стандарты. Выбор стандарта зависит от диапазона работы прибора и знака анализируемых ионов. В качестве стандартов для анализа в низкомолекулярной области можно выбрать сигналы от устойчивых ионов, таких как ионы четвертичных аммонийных или фосфониевых солей. Стандартами могут выступать наборы полипептидов заданного строения. Удобным калибрантом является иодид цезия. При ионизации он образует ионы типа Cs(CsI)n+  и (CsI)nI-, по которым можно построить калибровочную зависимость в диапазоне до 2 кДа. Достоинством данного калибранта является то, что и цезий и йод имеют по одному природному изотопу, а данные кластеры дают сигналы в виде узких пиков.

Для калибровки в области от 2 до 15 к Да удобно использовать стандарты полимеров с заранее известными концевыми группами. Основной задачей при калибровке является правильное соотнесение сигналов на начальной стадии . Для этого могут помочь стандарты на основе протеинов.

Калибровку в высокомолекулярной области проводят по белковым стандартам. Белки, выбранные в качестве стандарта для калибровки, должны быть устойчивы и давать четкие сигналы.

При оптимизации условий проведения эксперимента осуществляют калибровку прибора. После этого необходимо провести оптимизацию условий анализа. Изменяя времена задержки, а также напряжения на электродах, можно добиться более высокого разрешения в требуемом диапазоне. После установки значений напряжения проводят калибровку и приступают к непосредствннному анализу образцов.

### Калибровка прибора в диапазоне до 2 кДа

Готовится раствор иодида цезия в ацетоне (10 мг/мл) и соответствующей матрицы (DCTB, дитранол) в ацетоне с концентрацией 20 мг/мл. В пробирку для анализа помещается 5 мкл раствора матрицы и 2 мкл раствора иодида цезия.  1 мкл полученного раствора помещается на подложку для проведения анализа. Капля высушивается на воздухе и помещается в масс-спектрометр. Приготовленный таким образом стандарт для калибровки может использоваться как в режиме анализа положительных ионов, так и в режиме анализа анионов. Растворы матрицы и иодида цезия можно наносить на подложку последовательно. При этом сначала наносится 1 мкл раствора матрицы, высушивается на воздухе, после чего поверх матрицы наносится 1 мкл раствора соли.

### Калибровка прибора по стандартам полиметилметакрилата

Узкодисперсные стандарты полиметилметакрилата (полиММА) могут быть успешно использованы для калибровки масс-спектрометра в диапазоне от 2 до 30 кДа и выше. Образцы полимера, используемые в качестве стандартов для калибровки должны отвечать следующим требованиям. Во-первых, одни должны быть узкодисперсными и не содержать посторонних примесей. Во-вторых, все макромолекулы, входящие в состав образца должны иметь одни и те же концевые группы, природа которых должна быть заранее известна. Для калибровки удобно применять специально производимые стандарты полиММА, которые используются и при калибровке гель-проникающих хроматографов. При калибровке прибора в области выше 2 кДа следует учитывать разрешающую  способность масс-анализатора. Как было отмечено выше, в данном диапазоне невозможно разделить сигналы от отдельных макромолекул с разными изотопами. Соответствующие наблюдаемым в спектре сигналам значения m/z отвечают средним молекулярным массам макромолекул заданного состава.

Для калибровки масс-спектрометра готовят растворы стандартных образцов полиММА в ТГФ с концентрацией 10-3 моль/л, раствор матрицы (DCTB, дитранол) с концентрацией 20 мг/мл и ионизирующего агента (трифторацетат натрия, 5 мг/мл). В пробирке для приготовления пробы смешивают 5 мкл раствора матрицы, 3 мкл раствора соли и 1-2 мкл раствора полимера. Полученный раствор наносят на подложку из нержавеющей стали, высушивают на воздухе и проводят анализ. Приготовленные стандарты пригодны для калибровки прибора в режиме анализа положительных ионов.

### Исследование низкомолекулярных соединений

Проведение анализа низкомолекулярных соединений может проводиться как с использованием матрицы, так без нее методом лазерной десорбции. Необходимость присутствия матрицы определяется свойствами анализируемого вещества, а именно его способностью поглощать излучение лазера. Наиболее часто используемой матрицей для анализа низкомолекулярных соединений является DCTB. Можно также использовать антрацен или дитранол.

Готовят раствор вещества в органическом растворителе с  концентрацией 1 мг/мл и матрицы с концентрацией 20 мг/ мл. Полученные растворы смешивают в соотношении 1:1 в пробирке. 1 мкл полученного раствора наносят на подложку для проведения анализа, сушат на воздухе и анализируют в выбранном режиме.

В качестве матрицы для анализа низкомолекулярных веществ может быть использован графит. Его источником может служить обычный карандаш для черчения мягкого типа. Для проведения анализа область на подложке из нержавеющей стали натирают карандашом. Избыток и мелкие кусочки графита удаляют тампоном, ветошью или при продувке сжатым воздухом. На подготовленную таким образом поверхность наносят раствор анализируемого вещества в соответствующем растворителе, сушат на воздухе и анализируют.

Для веществ, способных поглощать лазерное излучение, масс-спектры хорошего разрешения могут быть зарегистрированы и в отсутствие матрицы. Пробоподготовка и анализ при этом осуществляется аналогичным образом, но без добавления раствора матрицы. В данном случае масс-спектры не содержат дополнительных сигналов, вызванных фрагментацией матрицы или образованием аддуктов молекул матрицы с молекулами анализируемого вещества.

Нерастворимые вещества, способные поглощать лазерное излучение, также могут быть проанализированы с использованием лазерной десорбции. Подготовку образцов для анализа готовят следующим образом. На подложку из стали помещают небольшое количество вещества (не более 1 мг), растирают шпателем по подложке. Перед помещением в прибор избыток вещества с подложки необходимо удалить ветошью, мягким тампоном или при помощи сжатого воздуха.  При подготовке образца данным способом не допускается использовать мишени из полированной стали.

### Анализ узкодисперсных образцов полимеров с молекулярной массой         до 15 кДа

Методика проведения эксперимента не отличается от описанной выше методики калибровки прибора по полимерным стандартам и заключается в приготовлении раствора матрицы, ионизирующего агента и полимера, последующим их смешении и нанесении на подложку.

Перед проведением анализа методом МАЛДИ МС желательно охарактеризовать образец методом ГПХ для получения сведений о молекулярной массе и полидисперсности. Необходимо помнить, что хорошее совпадение значений молекулярной массы, определенных методами МАЛДИ и ГПХ, наблюдается только для образцов с полидисперсностью, не превышающей 1,3. Для более широкодисперсных образцов за счет дискриминации по массам наблюдается высокая интенсивность сигнала в низкомолекулярной области. Наличие в образце низкомолекулярных примесей также может приводить к интенсивному сигналу в области низких масс и слабоинтенсивному сигналу в целевой области. В таких ситуациях получить хорошо разрешимые спектры помогает предварительная очистка или фракционализация методом ГПХ.

### Применение метода гель-проникающей хроматографии для фракционирования и очистки полимерных образцов

Гель-проникающая хроматография не только дает представление о молекулярно-массовом распределении полимеров, но и позволяет разделять полидисперсные образцы на фракции, пригодные к анализу методом МАЛДИ МС. Возможности метода ГПХ для разделения полимеров были описаны выше на страницах данного пособия. Для проведения анализа методом МАЛДИ МС требуются очень малые количества полимера, которые можно выделить даже с помощью аналитической колонки.

Перед проведением эксперимента по фракционированию проводят анализ молекулярно-массового распределения образца. На полученной хроматограмме выделяют области анализа, представляющие интерес, и определяют времена удержания для выделяемых фракций. Раствор полимера повторно загружают в хроматографическую систему. В заданные промежутки времени собирают элюент, выходящий из прибора, в отдельные пробирки. После этого проводят испарение растворителя. К высушенному полимеру добавляют растворы матрицы (5 мкл) и ионизирующего агента (2 мкл). Раствор наносят на подложку, сушат и проводят анализ.

Для проведения фракционирования можно использовать автоматические коллекторы фракций или специальные устройства, переключающие поток в заданный момент времени. Концентрация полимера в растворе для фракционирования составляет 30 мг/мл. Объем петли инжектора 20 мкл.

Аналогичным образом проводится и очистка полимера от низкомолекулярных примесей.

### Очистка мишени после проведения анализа

Для очистки мишени после проведения анализа необходимо при помощи ватного тампона или куска материи, смоченного в соответствующем растворителе, очистить поверхность пластины. Для очистки, как правило, используется тот же растворитель, что и при пробоподготовке. При исследовании большинства синтетических полимеров целесообразно использовать тетрагидрофуран, для биомакромолекул – ацетонитрил или ацетон. После этого необходимо поместить мишень в стакан, налить в стакан тетрагидрофуран и поместить в ультразвуковую баню на 10 минут. Затем следует заменить растворитель на изопропиловый спирт и повторить процедуру. После этого промыть пластину в дистиллированной воде, поместить в стакан с дистиллированной водой и обработать в ультразвуковой бане в течение 10 минут. После этого пластину следует просушить, продув сжатым воздухом.

Литература

1. M. Karas, D. Bachmann, F. Hillenkamp Analytical Chemistry, 1985, V. 57, P. 2935-2939.

2. K. Tanaka, H. Waiki, Y. Ido, S. Akita, Y. Yoshida, T. Yoshida  Rapid Communications in Mass Spectrometry, 1988, V.2, P. 151-153.

3. K. Linnemayr, P. Vana, G. Allmaier Rapid Commun. Mass Spectrom, 1998, V.12, P. 1344–1350.

4. G. Montaudo, M. S. Montaudo, C. Puglisi, F, Samperi Rapid Commun. Mass Spectrom, 1998, V.19, P. 1158-1163.

5. M. S. Montaudo, C. Puglisi, F. Samperi, G. Montaudo Rapid Commun. Mass Spectrom, 1998, V.12, P. 519–528.

6. И. Д. Гришин Масс-спектрометрия, 2012, Т.9, С. 189-196.

7. X. Dong, J. Cheng, J. Li, Y. Wang Anal. Chem., 2010, V. 82, P. 6208–6214.

8. S. Nitta, H. Kawasaki, T. Suganuma, Y. Shigeri, R. Arakawa J. Phys. Chem. C 2013, V. 117, P. 238−245

9. E. V. Baranov,  G. K. Fukin, T.V. Balashova, A. P. Pushkarev, I D. Grishin, M. N.  Bochkarev Dalton Transactions, 2013, V. 42, P. 15699-15705.

10. MALDI MS: A Practical Guide to Instrumentation Methods and Applications. Edited by F. Hillenkamp, J. Peter-Katalinic. Viley-VCH, 2007. 345 P.

11. MALDI Mass Spectrometry for synthetic polymer analysis. Edited by L. Li. Wiley 2010. 299 P.

12. C. G. Herbert, R. A.W. Johnstone. Mass spectrometry basics. CRC Press, New York 2003. 474 p.

13. В. Г. Заикин  Масс-спектрометрия синтетических полимеров. М.: ВМСО. 2009. 332 с.

14. Н. С. Вулфсон, В. Г. Заикин, А. И. Микая. Масс-спектрометрия органических соединений. М.: Химия, 1986, 312 с.

15. E. De. Hoffman, J. Charette, V. Stroobant Mass Spectrometry. Principles and Applications. Chichester: John Wiley and Sons, 1996, 340 p.

ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИЕЙ/ ИОНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Иван Дмитриевич Гришин

Электронное учебно-методическое пособие

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского».

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

# Text boxes

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МАЛДИ

Источник

Детектор

+

+

+

+

+

+

+

+

Зона свободного полета

Электрическое поле

Время пролета зависит от m/z

m/z

Интенсивность

Высокий вакуум 10-7мбар

Детектор

отраженных

ионов

R2

Uреф

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Линейный

детектор

IS2

Зона свободного полета

Источник ионов

IS1

Рефлектрон

(Ионное зеркало)

3300

3500

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

m/z

m/z

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Интенсивность *10-4

3

1.5

1.0

0.5

0

2

1

m/z

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

200

150

100

50

m/z

100

80

60

40

20

6550

140

120

100

80

60

40

6500

6450

6400

6350

6300

6250

300

200

100

693.2

0

6248

6451

6550

6350

6528

6286

6385

6487

6327

6428

6227

697.2

690.2

689.2

698.2

688.3

687.2

699.2

700.1

684.2

691.3

695.3

688.3

687.3

686.3

696.3

685.4

697.1

683.5

721.3

718.4

725.3

717.3

726.3

716.3

715.4

727.3

713.2

728.3

728.2

732.2

724.2

723.2

733.2

722.2

734.2

720.1

717.4

680

690

700

710

720

730

740

а)

б)

в)

г)

50

100

0

50

100

0

50

100

0

50

100

0

Относительная интенсивность, %

m/z

0

1

2

3

340

360

380

400

420

440

Интенсивность × 10-3

m/z

а)

0

1

2

3

4

Интенсивность × 10-3

390

410

430

450

m/z

б)

m/z

1710

1700

1690

1680

1670

1660

1650

1659.7

1692.8